DP60

手持式温湿度、露点仪表

操作指南

上海露意仪器仪表有限公司

电话：021-62399426 52183794

传真：021-52181180

E-mail:luyi@luyisensors.com

网址：www.luyisensors.com

概述

DP60利用最新的数字技术，是新一代温湿度、露点便携表的经典产品。数字技术的先进性是显而易见的，数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠，传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。校准数据存储在探头本身，因此，当测量环境变化需要更换探头时，仪表不必重新校准，只要更换不同类型的探头就能满足不同场合的应用，探头种类的多样性以及灵活的组合，必有一款能够满足您的需要。产品广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程，特别适合种类酸碱气体的测量，对氢气、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。

特点：

→ 精确的温度、湿度、露点测量

→ 传感器与表体分体设计

→ 多种互换性探头可供选择，适合不同场合的湿度测量

→ 高精度：±1.5%RH，±0.3℃，±2℃DP

→ 稳定性好，年漂移小

→ 可以换算露点和湿球温度

→ 按键进行温度、湿度的多点迁移校准

→ 保持功能，为记录获取充裕的时间

1 系统组成

1.1 手持式温湿度、露点仪表表体DP60

| 校准点 | 按键进行温度、湿度的多点迁移校准 |
| --- | --- |
| 计算量 | 露点、湿球温度 |
| 测量范围 | 0~100%RH,-60~+60℃Td,-50~+200℃（取决于探头的选择） |
| 精 确 度 | ±1.5%RH, ±0.3℃ （ 23℃±2℃）±2℃DP |
| 表体工作环境 | 0…99%RH无结露, -10…+60℃ |
| 显 示 | 液晶 2行，可显示温度、湿度、露点等计算值 |
| 显示分辨率 | 0.01%RH, 0.01℃/℉ |

温湿度传感器HygroClip系列

转接延长线

除HygroClip IE外其余探头均可直接接到表体上，如果需要实现分体或者延长可以选配MOK-02-DAT05(2米)或MOK-05-DAT05(5米)接到表体上，HygroClip IE不能直接接到表体上，应选择T7-03-DAT05转接线连接到表体上。

HygroClip传感器的连接和拆卸

|  | 务必将MOK连接件的三个白点和HygroCLip S的白点四点对齐，再轻轻地将HygroClip S传感器探头往里插。 |
| --- | --- |
|  | 再轻轻地旋转错开中间的两个白点，锁定探头。 |
|  | 沿反方向旋转中间的两个白点，使四个白点对齐。 |
|  | 四点对齐后，轻轻启下HygroClip S。注意：不可在四点未对齐时，强行安装和拆卸，否则将造成机械损坏。 |

LCD显示屏介绍

|  | 按 打开/关闭温度计。 |
| --- | --- |
|  | 按 打开或关闭背景灯。如果1分钟之内没有按任何按钮，背景灯会自动关闭 |
|  | 按 逐步查看，固定显示的读数－>读数的最大值－>读数的最小－>读数的平均值－>关闭本项显示。 按 超过2秒清除内存中，读数的最大值、读数的最小、读数的平均值 |
|  | 按 选择摄氏度（℃）、华氏度（℉）等温度单位。 |
|  | 按 开始或退出设定模式。（参阅“改变设定选项”一节。） |
|  | 按 增加所显示的设定值。 |
|  | 按 减少所显示的设定值。 |
|  | 按 把屏幕显示卷动到您要更改的设定选项。 按 把设定位左移到您要更改的设定位置。 |
|  | 按 把屏幕显示卷动到您要更改的设定选项。 按 把设定位右移到您要更改的设定位置。 |
|  | 按 接受一个设定参数选项。 再按 把显示的设定值存在储存器里。 |

仪 表 操 作

1 .  把温湿度传感器插入输入插孔上。

2 .  按     可启动温度计。

1秒钟以后，温度计会显示第一组读数。如果温度传感器没有连接到所选择的输入端或者温度传感器是“开路”时，显示屏幕会出现“－OH－”。

3.用“设定”（Setup）可以改变参数密码、自动关机时间、显示模式、精度、单位、温度传感器类型、偏差、补偿等。

参数设定状态和各参数列示如表：

| 按钮 | 显示 | 名 称 | 设定范围(字) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数 | 显示参数 |  |  |
| SETUP | 132 LOCK | 设定参数 禁 锁 | LOCK≠132 | 禁 锁（设定参数不可修改） |
|  |  |  | LOCK=132 | 进入参数设定 |
|  | POWE | 电源控制 | POWE=0 | 禁止定时自动关机 |
|  |  |  | 1-240 | 定点关机(分钟) |
|  | 1dIP | 上屏显示内容 | 1dIP=0 | 显示温度值 |
|  |  |  | 1dIP=1 | 显示湿度值 |
|  |  |  | 1dIP=3 | 显示露点值 |
|  |  |  | 1dIP=4 | 显示湿球温度值 |
|  |  |  | …… | …… |
|  | 1dOT | 上屏显示小数点 | 1dOT=0 | 第一屏无小数点 （显示****） |
|  |  |  | 1dOT=1 | 第一屏小数点在十位（显示***.*） |
|  |  |  | 1dOT=2 | 第一屏小数点在十位（显示**.**） |
|  | 1UNI | 上屏屏显示单位 | 1UNI=0 | 设置仪表第一屏显示单位（℃） |
|  |  |  | 1UNI=1 | 设置仪表第一屏显示单位（℉） |
|  | 2dIP | 下屏显示内容 | 2dIP=0 | 显示湿度值 |
|  |  |  | 2dIP=1 | 显示温度值 |
|  |  |  | 2dIP=2 | 显示露点值 |
|  |  |  | 2dIP=3 | 显示第一通道测量平均值、按hold键切换显示为保持当前值、最大值、最小值、平均值 如果是单通道表，改设置为默认设置。 |
|  |  |  | 2dIP=4 | 显示第一通道测量最大值、按hold键切换显示为保持当前值、最大值、最小值、平均值 |
|  |  |  | 2dIP=5 | 显示第一通道测量最小值、按hold键切换显示为保持当前值、最大值、最小值、平均值 |
|  | 2dOT | 下屏显示小数点 | 2dOT=0 | 通道二无小数点 （显示****） |
|  |  |  | 2dOT=1 | 通道二小数点在十位（显示***.*） |
|  |  |  | 2dOT=2 | 通道二小数点在十位（显示**.**） |
|  | 2UNI | 下屏显示单位 | 2UNI=0 | 设置仪表第二屏显示单位（℃） |
|  |  |  | 2UNI=1 | 设置仪表第二屏显示单位（℉） |
|  | T0 | 温度值零点迁移 | T0＝0.00 | 修正后的测量值=修正前的测量值 + T0 |
|  | Tk | 温度值斜率修正 | Tk＝1.0000 | 修正后的测量值=修正前的测量值 * Tk + T0 |
|  | H0 | 湿度值零点迁移 (单点校准模式) | H0＝0.00 | 修正后的测量值=修正前的测量值 + H0 如果H0不等于0，则表示为单点校准模式，湿度其他修正值将不起作用。如果H0＝0.00，则采用三点校准模式。 |
|  | H1 | 校准湿度点 | H1d＝40 | 三点校准模式： 相对湿度0～H1d量程，修正值为：零和H1进行插值计算； 相对湿度H1d～H2d量程，修正值为：H1和H2进行插值计算； 相对湿度H2d～H3d量程，修正值为：H2和H3进行插值计算； 相对湿度H3d～100量程，修正值为：H3和零进行插值计算； |
|  | H2 | 校准湿度点 | H2d＝60 |  |
|  |  | 第二个湿度点下的修正值 | H2＝0.00 |  |
|  | H3 | 校准湿度点 | H3d＝80 |  |
|  |  | 第三个湿度点下的修正值 | H3＝0.00 |  |
|  | DP0 | 露点温度零点迁移 | DP0＝0.00 | 修正后的计算值=修正前的计算值 + DP0 |
|  | Dpk | 露点温度斜率修正 | Dpk＝1.0000 | 修正后的计算值=修正前的计算值 * Dpk + DP0 |
|  | oth0 | 其他计算值零点迁移 | oth0＝0.00 | 修正后的计算值=修正前的计算值 + oth0 |
|  | othk | 其他计算值斜率修正 | othk＝1.0000 | 修正后的计算值=修正前的计算值 * othk + oth0 |
| SETUP |  | 返回主画面 |  |  |

校准标准溶液

SCS鉴定的湿度标准溶液EA×× - SCS，××表示如下的特定湿度值：

| 订货编码 | 湿度值 | 不确定度（23±2℃） |
| --- | --- | --- |
| EA00-SCS | 0.5%RH | ±0.1%RH |
| EA05-SCS | 5.0%RH | ±0.1%RH |
| EA10-SCS | 10.0%RH | ±0.3%RH |
| EA20-SCS | 20.0%RH | ±0.3%RH |
| EA35-SCS | 35.0%RH | ±0.5%RH |
| EA50-SCS | 50.0%RH | ±0.9%RH |
| EA65-SCS | 65.0%RH | ±0.9%RH |
| EA75-SCS | 75.3%RH | ±0.9%RH |
| EA80-SCS | 80.0%RH | ±1.2%RH |
| EA95-SCS | 95.0%RH | ±1.2%RH |

校准步骤

|  | 将传感器插入校准腔中，锁紧探头，取出一片棉垫放入校准腔的盖子中，再打开一瓶校准溶液，倒在棉垫上，拧紧盖子，当测量达到稳定平衡（40-60分钟）时，采用RHS方式或者HUMIDITY进行校准。 |
| --- | --- |

露点/温度/湿度快速切换法:

1在测量状态下按 SHIFT 键和     键即可.

2按SHIFT键和     , 显示　温度、露点/湿度

3按SHIFT键和　　　，显示　露点/温度、湿度

产品选型：

| DP60- |  | DP60系列温湿度、露点仪 |
| --- | --- | --- |
|  | B |  | 环境测量温湿度仪、露点仪 |
|  | S |  | 分体式,介质温度:-40…+85℃ |
|  | C |  | 分体式,介质温度:-50…+200℃ |
|  | M |  | 不锈钢探头, 介质温度:-50…+200℃ |
|  | E |  | 耐压5Mpa, 介质温度:-50…+200℃ |

联系我们

- 咨询

- 销售

- 客户服务

- 培训

上海露意仪器仪表有限公司

上海市长宁区福泉路123弄2号楼602室

Tel: +86 (0)21 – 6239 9426

Fax: +86 (0)21 – 5218 1180

E-mail: luyi@luyisensors.com.cn

Website: www.luyisensors.com

网络实名:露点仪

# Text boxes

HygroClip S/S1

温湿度标准探头，金属网状过滤区，防尘，最大风速20米/秒

尺    寸: Ф15×100mm

防护等级：IP65

HygroClip S1是经过特殊标定的探头，湿度精度±1%RH

测量范围：-40…85℃,0…100%RH，-50...-50℃DP(标定)

精度(S1): ±1.0%RH，±0.2℃(23±2℃DP)

精    度: ±1.5%RH，±0.3℃(23±2℃DP)

信号输出: ROV模拟输出和DIO数字信号

HygroClip IE

螺纹安装，针对压力场合，最大50bar

测量量程：  0…100%RH,-50…200(C

精度：      ±1.5%RH,±0.3℃

探头：      不锈钢

探头体：    POM塑料到85(C，不锈钢到200(C

电缆：      2m

传感器保护：单独订购过滤器

订货代码

HygroClip IE-1     ½”G,POM探头体，最高温度85(C

HygroClip IE-1-M   ½”G,不锈钢探头体，最高温度200(C

HygroClip IE-3     ½” NPT,POM探头体，最高温度85(C

HygroClip IE-3-M   ½” NPT,不锈钢探头体，最高温度200(C

HygroClip IC04/05

4或5mm直径探头，测量狭小空间或者砖、陶瓷、木材等

测量量程： 0…100%RH,-40…100(C

精度：     ±1.5%RH,±0.3℃

探头：     镀镍铜合金

电缆：     2m

订货代码

HygroClip IC04     Ф4x2000mm

HygroClip IC05     Ф5x2000mm

HygroClip ICx 15/25mm探头

15/25mm直径探头主要用来代替旧型号，如I-1000,I-200,I-2000,不用改变原有的安装件

测量量程：  0…100%RH,-50…200(C

精度：      ±1.5%RH,±0.3℃

探头：      PPS

电缆：      2m,耐温-50…200(C

传感器保护：单独订购过滤器

订货代码

HygroClip IC-3-15-25   250mm探头，电缆2m

HygroClip IC-4-15-25   400mm探头，电缆2m

HygroClip IC-5-15-25   500mm探头，电缆2m

HygroClip IC-7-15-25   700mm探头，电缆2m

HygroClip IW / IW1

墙面安装应用（监测环境），轻巧结构使响应加快

测量量程：  0…100%RH,-40…85(C

精度：      ±1%RH，±0.2℃ （IW1）

±1.5%RH,±0.3℃  (IW)

探头：      聚甲醛树酯 25/15 mm Ф

传感器保护：金属网过滤器

订货代码

HygroClip IW1  ±1%RH，±0.2℃ SCS检验证书

HygroClip IW   ±1.5%RH，±0.3℃

HygroClip IC

电缆安装适合各种安装和应用，如高温测量、环境试验箱、管道等

测量量程：  0…100%RH,-50…200(C

精度：      ±1.5%RH,±0.3℃

探头：      PPS,15 mm Ф

电缆：      2m/5m/10m,耐温-50…200(C

传感器保护：单独订购过滤器

订货代码

HygroClip IC-1     120mm探头，电缆2m （推荐）

HygroClip IC-1-5   120mm探头，电缆5m

HygroClip IC-1-10  120mm探头，电缆10m

HygroClip IC-3     250mm探头，电缆2m （推荐）

HygroClip IC-3-5   250mm探头，电缆5m

HygroClip IC-3-10  250mm探头，电缆10m

HygroClip IM

坚固的不锈钢探头适合管道安装，穿墙安装等。典型应用食品行业、电厂

测量量程： 0…100%RH,-50…200(C

精度：     ±1.5%RH,±0.3℃

探头：     不锈钢，15 mm Ф

电缆：     2m/5m/10m,耐温-50…200(C

传感器保护：单独订购过滤器

订货代码

HygroClip IM-1     120mm探头，电缆2m （推荐）

HygroClip IM-1-5   120mm探头，电缆5m

HygroClip IM-1-10  120mm探头，电缆10m

HygroClip IM-3     270mm探头，电缆2m （推荐）

HygroClip IM-3-5   270mm探头，电缆5m

HygroClip IM-3-10  270mm探头，电缆10m

注：工业探头自带的电缆适合工作在高温区，如果在85(C以下，可以使用探头延长线（价格低）

完全互换探头，内部校准，只需选择适合需要的类型，如果应用场合更换，更换一种探头即可！

配套HygroFlex工业探头

配套HygroFlex工业探头